南京红十字血液中心

询价文件

类别：货物

项目名称：离心机等采购

项目编号：NJRCBC-202406H055

采购人：南京红十字血液中心

2024年6月

第一部分 询价公告

南京红十字血液中心就  离心机  采购项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改的价格。

一、采购项目基本情况：

1、项目编号：NJRCBC-202406H055

2、项目名称：南京红十字血液中心离心机采购

3、预算金额：详见采购需求。

4、采购需求：

| 分包号 | 产品名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机(1.5mlEP管) | 1 | 详见招标技术规格及要求 | 合同生效后2个月内 | 4.50 | 是 |
| 2 | 样本离心机 | 1 |  |  | 4.90 | 是 |
| 3 | 空气消毒机 | 2 |  |  | 1.20 | 否 |

5、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：

（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

（2）本项目接受进口产品投标情况具体详见本章采购需求（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（3）供应商必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权；（本条适用于进口产品）

（4）中标后不允许转包、分包；

（5）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

三、报名

时间：请有意向供应商务必于规定报名时间内将报名表加盖公司公章后，扫描制作成一份PDF文件发送至邮箱：xyzxcg@126.com。邮件主题和PDF文件以“项目编号+项目名称+公司名称”命名，否则视为自动弃权！

报名截止时间：本公告发出当日至2024年6月14日16:00止，过期不候，视为自动弃权。

报名材料：《南京红十字血液中心采购项目报名表》

四、获取采购文件

时间：招标公告发布至报名截止时间。

方式：登录南京红十字血液中心网站（https://www.njrcbc.org.cn）自行免费下载。

五、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2023年6月17日上午9时00分

投标文件均以邮寄或现场方式递交。

投标文件邮寄地址及收件人：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科，电话025-83774121。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、采购人信息

名称：南京红十字血液中心

地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系方式：于老师025-83774121

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加响应的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2、供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

第二部分  供应商须知

一、响应文件的编制

1. 供应商应当根据自己的商务能力、技术水平并按照采购文件的要求编制响应文件，对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2. 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

### 3.响应文件的组成

3.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供相应证明材料。

3.2 响应文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失：

（1）※ 响应函（询价申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）供应商基本情况表

（7）※资格证明文件

（8）供应商认为需要提供的其他资料

3.3 响应文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

3.4 响应文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

3.5采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册或检测报告等）。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

3.6若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

3.7供应商应按采购文件要求，逐条响应并予以说明。

3.8响应文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

4.报价要求

4.1供应商应用人民币报价。

4.2报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

4.3报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.4供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

### 二、响应文件的签署和递交

5.响应文件的签署

5.1 响应文件正本1份及电子版1份。供应商应按规定的数量提交响应文件。

5.2响应文件由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。

5.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

5.4供应商应分别把正本和电子版响应文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“电子版”。

6.响应文件的递交

6.1响应文件须在采购人规定的投标截止时间前递交到指定地点。

6.2在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

三、确定成交供应商

7.确定成交供应商

7.1本项目采用最低评标价法。即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审价最低的供应商为中标人的评标方法。

7.2对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

7.3采购人评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人评审小组应当将其作为无效投标处理。

8.中标通知

8.4采购人在确定成交供应商后，将成交结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。

8.5 中标供应商在收到成交通知书后，应履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

四、签订合同

9. 确定成交人后，采购人与成交供应商签订服务合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

10. 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。

第三部分 技术规格及要求

一、采购需求：

| 分包号 | 产品名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机(1.5mlEP管) | 1 | 详见技术规格及要求 | 合同生效后2个月内 | 4.50 | 1年 |
| 2 | 样本离心机 | 1 |  |  | 4.90 | 1年 |
| 3 | 空气消毒机 | 2 |  |  | 1.20 | 1年 |

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

分包1：离心机(1.5mlEP管)

▲1、最高转速≥15000rpm，最大离心力≥20627×g；

▲2、最大容量≥36×1.5/2.0mL；

▲3、可选配合金、PC等多种材质转子、可高温灭菌；

★4、可选配经第三方认证的生物安全转头，能避免气溶胶的外溢；

★5、提供多种转头、适配器可供选择，分离样本范围为0.2ml-80ml；

6、时间控制：10s-99min59s，连续离心、瞬时离心；

7、加/减速率：2/2加减档，最大加速时间：11秒，最小减速时间：13秒

8、程序存储功能≥10个；

9、电机类型：免维护无碳刷变频电机；

10、转子经第三方测试机构CAMR, Porton Down, UK 或 USARMIID, Ft. Detrick, MD, U.S.A. 认证达到防生物污染要求；

11、备有PCR排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可达到15,000 rpm

12、用户可以直接输入转速、相对离心力，可在离心过程中改变参数值；

13、面板控制：包含系统键、程序键和数字显示屏；

14、速度显示：rpm/rcf可相互转换，且有独立按键；

15、快速运行功能：按下 QUICK RUN键可短期运行；

16、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；带生物安全转头，提高生物安全性。

17、配置要求：主机一台，24×1.5/2.0mL定角转头一个，6×0.5mL/2×8×0.2mLPCR排管条形转子一个。

分包2 样本离心机

1、微电脑控制，无碳刷变频电机驱动；

2、最高转速≥4000rpm，最大离心力≥2600g

3、时间控制： 1秒递增、1分递增、1小时递增，能持续运转；

▲4、有3通道直接记忆按键，START、STOP、OPEN的按键；

▲5、设有双排LED显示屏，离心完成后，有提示；

6、速度设定范围：200-4000rpm，10rpm步进；

▲7、采用电动锁盖系统，轻按门盖就能自动上锁；

▲8、电源具有自动关闭压缩机和显示屏功能，节能模式的功耗≤7W；

▲9、不平衡检测器：启动2秒内不平衡检测器启动并检测；

10、离心机整体功耗≤360W；

★11、符合人体工程学的机体设计，机体高度≤33cm、宽度≤36cm、深度≤64cm

★12、重量≤20kg。

13、水平转头 24x5-7ml 、24x10ml、16x15ml、4x15ml/50ml(TC)；

14、高通量水平转头48x2ml、40x6ml；

▲15、可同时离心4x15ml和2x50ml离心管；

▲16、可同时离心8x15ml和12x10ml离心管；

17、基本配置（每台） 主机和转子1套；适配器  24x10/15ml  1套。

分包3 空气消毒机

1、消毒空间：适用房间大小≤80m3，壁挂式，可人机共室。

2、高标准C波段无臭氧紫外线循环风消毒杀菌。

▲3、机身及面板材质：整机都须采用全金属材质。

4、控制方式：微电脑智能控制。

5、手动、程控、遥控多种运行方式，≥四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动停止。

▲6、风道系统：采用下进风上出风的风道系统。

7、显示屏： LCD中文液晶显示屏，多数据同步显示。

8、风速高、中、低三档可调。

9、易于拆卸的过滤器装置，在机器外部就可更换过滤网。

10、室内温度实时监控，显示屏数字显示。

11、紫外线辐射强度检测显示：紫外线辐射强度10段自动监测显示。

12、临时消毒功能：有1小时、2小时临时消毒启动按键。

13、紫外线故障检测：紫外管故障自动提示报警，有紫外管故障将自动启动备用紫外管。

14、具有整机工作寿命自动累加计时功能。

15、具有故障报警、清洗维护保养提醒功能。

16、具有风机故障报警功能。

技术指标和参数

1、空气消毒机正常工作条件：电源AC220V±22V 50HZ±1HZ 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86KPa-106KPa;

2、安全防护分类：属I类设备

▲3、消毒效果：对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求。

4、机内紫外线辐射强度：≥10000μw/cm2

5、单支紫外管1m处辐射照度：≥100μw/cm2

6、消毒循环风量：≥800m3/h

7、机内紫外线泄漏强度<1μw/cm2

8、消毒时空气中的臭氧残留量：<0.16mg/m3

9、紫外线管寿命：≥5000h

10、输入功率：≤200W

11、噪声：≤55dB(A)

12、安装方式：平板壁挂式

三、付款方式及履约保证金

1、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

（3）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，验收合格后满1年无质量问题付清余款。

2、履约保证金：无。

四、交货期及交货地点

1、交货期： 详见本章招标项目简要说明。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新设备。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。

五、包装和运输：

乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、安装、调试服务要求：

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、清理及系统对接等费用均包含在投标总价中。

2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等内容，供应商出具培训记录单。

七、售后服务要求

1、质保期：设备整体质保期不少于1年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。质保期内每年提供不少于一次的免费现场巡检服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），并出具服务报告。供应商免费更换设备备件耗材，并承担维修人员的往返差旅费费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务、技术支持和软件免费升级。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。提供质保期满后的年维保价格,包括具体维保内容、常用/易损配件价格等（单独报价不含在投标总价内）。

八、验收标准

1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。供方应保证产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。

供应商完成设备安装、调试、培训、性能确认，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试用期结束后无质量问题，采购人办理验收手续。

2、验收方式及标准：

（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失。

第四部分   询价响应文件格式及附件

附件一、 询价申请及声明

询价申请及声明

致   （采购人）                ：

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）询价邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表           （供应商名称）提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为（大写）             元人民币。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 附件二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京红十字血液中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件

附件三、企业声明函格式

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

的规定，本单位为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中

小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本单位为 ______（请填写：小型、微型）企业。

2、本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提

供本企业的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

- 附件四 开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 所投品牌、型号 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件五 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件六 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件七 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件八 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

- 2、法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

- 4、参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）；

- 5、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，按照《政府采购法》第七十七条规定处理。

- 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

- 投标货物报告

包括但不限于以下内容：

1、生产厂家、投标公司资质及简介；

2、产品资质、主要性能、质量及综合评价，附产品说明书、货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料。

3、产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准；

4、售后服务方案；

5、质量保证措施方案；

6、免费质保期承诺；

7、如设备涉及耗材和维修配件，请说明价格等相关基本情况；

8、类似项目业绩和经验。

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |